中低压制备色谱（技术需求书）

<一> 工作环境：

1.环境温度：10-35℃

2.相对湿度：20-80%

3.适用电源：220V， 50Hz

<二>系统功能:

用于合成化合物或天然产物的分离提纯工作。

<三>主要技术指标:

1.	控制系统采用大尺寸触摸屏（≥12”），具有网络远程控制功能，USB接口可实现数据的保存、文件、方法的传送和仪器的软件升级。

2.	中文版软件，触摸屏点击或拖动方式控制，仅需单屏即可实现全部分离过程控制，可在运行过程可根据分离情况随时更改运行参数且不需要暂停。

*3. 具有样品旁路绕过功能，目标化合物洗脱至色谱柱后，洗脱溶剂可绕过样品管，避免杂质进入色谱柱，减少污染且提高分离纯度。

4. 自动转换：具有自动将TLC板Rf值转换优化成梯度分离条件功能。

*5. 方法放大：软件可实现从4g到1500g之间不同尺寸色谱柱分离方法转化，软件可彩色编码标示各馏分。

6.	梯度：线性/台阶梯度，运行过程无需停机随时在线进行梯度修改，梯度暂停可实现等度保持。

*7.泵系统：双泵，四溶剂，可随意切换四种溶剂的任何一种，运行过程可比例添加第三种溶剂。流速：1-300ml/min，耐压≥300psi。

8.	独立空气泵：可快速对未完全干燥的固体样品进行吹干，实验结束后可设置是否吹洗管路和色谱柱，确保抛弃的色谱柱内不含溶剂。

9.	内置馏分收集器：带有两个支架，自动识别支架类型和正确定位功能。收集管架多种规格可选。收集节流阀无死体积。

#10. 收集方式：峰收集、全收集、峰切割收集；可设定收集体积，及多段时间收集窗口。

11.	电动6通 自动进样加载阀，

12.	可固体、液体、直接注样三种方式上样，可调式进样卡套，确保压紧至样品面，洗脱溶剂的极性比例无延滞，色谱出峰和实时溶剂梯度一致，保证分离过程容易可控，实验结束后进样阀自动清洗。

#13. 紫外检测器：波长范围：200-400nm，检测模式:单波长、双波长、全波长。紫外实时波长扫描，可实时通过光谱图查看目标化合物洗脱情况。

14.	氘灯寿命≥5000 小时

15.	标准四溶剂通道，具有溶剂和废液液位智能感知监测系统，溶剂不足或废液瓶满溢时报警提示。

16.	色谱柱：可接驳4g-330g，外接可扩展至1.5kg的色谱柱。

17.	样本安全性：具有自动扩展运行时间功能，直至馏分完全洗脱，避免样本丢失。

18.	流动相压力监测器有过压警告，自动压力调整功能。

19.	具有CE认证

<四>相关服务要求：

- 设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排有经验的专业人员到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

- 设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

- 免费提供中文、英文操作手册（如为进口设备）、维护手册各1套。

- 供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：设备的基本操作、日常维护等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

- 所投设备在中国地区有维修站（请写出详细地址和电话）。提供24小时服务支持电话。

- 维护响应时间：接到报修通知后 2小时内响应，4小时到达现场并修复。如24小时内无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

- 承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

- 国内有备件库，保证6年（含）以上的零配件供应。

- 负责设备终身维修。

*10、质量保证期（免费保修期）：设备最终验收合格后至少12个月，自最终验收报告签署之日起算。

*号是必须满足项，不满足星号指标投标将不会被接受，#号项为加分项，不满足井号指标不会被拒绝，但会酌情扣1-3分。